- 钢板气孔探伤举例

- （重点学习AVG曲线的制作）

- 一．探伤检测前的准备

- 1．数字超声探伤仪

- 2．选择探头：2.5PФ20

- 3．试块：CS-1-5

- 4．200mm厚钢板的

- 5．AVG参数：

- 6．耦合剂（如：机油等）

- 二．开机

- 1．将探头和超声探伤仪连接

- 2．开启面板开关；

- 3．开机自检，进入探伤界面。

- 三．设置参数

- 第一排菜单：

| - 菜单 | - 子菜单 | - 设置方法 |
| --- | --- | --- |
| - 基本 | - 探测范围 | - 250 |
|  | - 材料声速 | - 5900 |
|  | - 脉冲移位 | - 0 |
|  | - 探头零点 | - 需校准 |
| - 收发 | - 探头方式 | - 单晶 |
|  | - 回波抑制 | - 0 |
| - 闸门 | ---- | - 先不操作本菜单 |
| - 通道 | ---- | - 首次使用时，一般先选择通道1 |
| - 探头 | - 探头K值/折射角度 | - 设置为“0” |
|  | - 工件厚度 | - 调为：200 |
|  | - 标度方式 | - 调为“声程”或“深度”均可 |
|  | - 探头前沿 | - 不用调节本菜单 |
|  | - 探测位置/工件直径 | - 不用调节本菜单 |

- 第二排菜单：

| - 增益 | - ---- | - 暂不操作此菜单 |
| --- | --- | --- |
| - DAC1 | ---- | 不用调节本菜单 |
| - DAC2 | ---- | 不用调节本菜单 |
| - AVG1 | ---- | 设置AVG曲线为“开” |
| - AVG2 | ---- | 暂不操作此菜单 |

- 第三排菜单：

| - B扫描 | ---- | 不用调节本菜单 |
| --- | --- | --- |
| - 屏保 | ---- | 不用调节本菜单 |
| - 存储 | ---- | - 可以选择任意组号； - 首次使用时，一般先选择组号1 |
| - 设置 | - 探测方式 | - 选择峰值 |
|  | - 串口设置 | - 9600 |
|  | - 坐标栅格 | - 0 |
|  | - LCD亮度 | - 低 |
|  | - 蜂鸣伴音 | - 开 |
|  | - 填充模式 | - 关 |
| - 高级 | ---- | - 不用调节本菜单 |

- 四． 校准

主要分为两步：

1．声速设置

一般的钢铁材料，在用直探头探伤时，可直接将材料声速设置为5900米/秒;

2. 零点校准

把探头耦合到校准试块上，设定闸门逻辑为单闸门方式，即设为正或负逻辑，把闸门套住一次回波（底波），此时声程测量的就是一次回波处的声程，调节探头零点，使得声程测量值（S）与试块的已知厚度(225mm)相同，此时所得到的探头零点就是该探头的准确探头零点。

- 五．制作AVG曲线

1．如图1所示，把直探头放在CS-1-5试块上

图1

2．调节 “Db+”，直到深度为200mm的Ф2缺陷波达到屏高的80%，并用闸门套住该缺陷波；

3．调节参考尺寸为2 (mm)；

4．调节“AVG2”中的标定点为1，此时，AVG曲线会自动生成。

超探专销部

赵继珍13810362630

2007年4月21日星期六